Effect of mechanical cycling on the flexural strength of densely sintered ceramics

Koiti Marco Itinochea, Mutlu Özcanb, , , Marco Antonio Bottinoa and Denise Oyafusoa 
aSão Paulo State University, Department of Dental Materials and Prosthodontics, São José dos Campos, Brazil
bUniversity Medical Center Groningen, University of Groningen, Department of Dentistry and Dental Hygiene, Clinical Dental Biomaterials, Groningen, The Netherlands 
Received 14 June 2005;  revised 23 October 2005;  accepted 3 November 2005.  Available online 24 April 2006.

- Abstract

- Objectives

The aim of this study was to evaluate the effect of mechanical cycling on the biaxial flexural strength of two densely sintered ceramic materials.

- Methods

Disc shaped zirconia (In-Ceram Zirconia) and high alumina (Procera AllCeram) ceramic specimens (diameter: 15 mm and thickness: 1.2 mm) were fabricated according to the manufacturers’ instructions. The specimens from each ceramic material (N = 40, n = 10/per group) were tested for flexural strength either with or without being subjected to mechanical cycling (20,000 cycles under 50 N load, immersion in distilled water at 37 °C) in a universal testing machine (1 mm/min). Data were statistically analyzed using two-way ANOVA and Tukey's test (α = 0.05).

- Results

High alumina ceramic specimens revealed significantly higher flexural strength values without and with mechanical cycling (647 ± 48 and 630 ± 43 MPa, respectively) than those of zirconia ceramic (497 ± 35 and 458 ± 53 MPa, respectively) (p < 0.05). Mechanical cycling for 20,000 times under 50 N decreased the flexural strength values for both high alumina and zirconia ceramic but it was not statistically significant (p > 0.05).

- Significance

High alumina ceramic revealed significantly higher mean flexural strength values than that of zirconia ceramic tested in this study either with or without mechanical cycling conditions.

Keywords: Alumina; Ceramics; Flexural Strength; In-Ceram; Mechanical cycling; Procera; Zirconia

- Article Outline

1. Introduction

2. Materials and methods

2.1. Specimen preparation for In-Ceram Zirconia

2.2. Specimen preparation for Procera AllCeram

2.3. Mechanical cycling

2.4. Statistical analysis

3. Results

4. Discussion

5. Conclusions

References

- 1. Introduction

Dental restorative appliances should meet the requirements for mechanical strength, longevity and aesthetics in the oral environment. Historically, all-ceramic restorations fabricated with conventional feldspathic ceramics, had shorter longevity compared to porcelain-fused-to-metal fixed partial dentures (FPD), due to their low strength. In an attempt to overcome this problem, ceramic technology introduced infiltrated or densely sintered ceramic materials that allow for greater longevity of such restorations. In vitro studies revealed that densely sintered ceramics have the ability to resist against the compressive and shear forces [1] and [2]. The great advantage of these ceramics is the elimination of metallic frameworks resulting in natural appearance of the dental tissues.

One such system uses aluminum oxide framework that may be reinforced by a baking technique involving glass infiltration and making it possible to fabricate three-unit FPDs for anterior and posterior restorations with high flexural strength and excellent marginal adaptation comparable to their metallic counterparts [1], [3] and [4]. The ceramic framework of this system is initially extremely porous and composed of aluminum oxide, which is then infiltrated with fused glass by capillarity action that also allows for selection of the colour of the substructure. The high content of alumina particles with dimensions of 0.5–3.5 μm, combined with the low sinterization shrinkage, enhance the mechanical properties of the material [5]. With regard to the indication of three-unit FPDs at the posterior region, the In-Ceram Zirconia system was developed to withstand greater loads due to aluminium oxide and zirconia in its composition. Zirconia has tetragonal crystals that allow application of external mechanical energy on the material. The energy is then, transformed in the monoclinic form of zirconia, thus avoiding propagation of microcracks in the ceramic and providing good sealing of the material [6] and [7].

Other densely sintered ceramic systems that are also designed without metallic framework are often used in combination with CAD-CAM technology (Computer Assisted Design–Computer Assisted Machining/Manufacturing), supplying a framework made of sintered, densely compacted 99.5% pure aluminium oxide. Sintered pure aluminium oxide is characterized as a bioceramic presenting biaxial flexural strengths close to 687 MPa, yielding relevant mechanical properties for application in single unit restorations or FPDs at the anterior and posterior regions [8] and [9]. The new ceramic systems without metal substructure provide a relevant potential as to achievement of high aesthetic outcomes since they allow transmission of the light similar to the enamel and dentin, with satisfactory mechanical properties compared to metal substructure [4]. However, some factors such as high forces and repetitive stresses during the chewing cycle may lead to fatigue of the material and eventually fractures when they are exposed to the oral environment [10]. Fatigue tests [10] and [11] are very important in order to evaluate the mechanical performance of ceramic materials and to provide more information than studies addressing a constant loading rate [12], [13], [14] and [15].

The forces applied on the materials in the oral cavity develop cyclic loads that can be simulated by mechanical cycling that tends to be close to the physiological conditions generated by the chewing cycle [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23] and [24]. Therefore, the objective of this study was to verify the effect of mechanical cycling for induction of fatigue and then to quantify the biaxial flexural strengths of zirconia and alumina reinforced ceramic framework materials.

- 2. Materials and methods

Two ceramic materials indicated for fabrication of FPD frameworks, namely the In-Ceram Zirconia system (Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, Germany) and the Procera AllCeram system (Nobel Biocare AB, Göteborg, Sweden) were used for the experiments.

Ten disc shaped metallic molds with 15 mm inner diameter and 1.4 mm thickness, machined from an aluminium rod were used for the fabrication of ceramic specimens.

- 2.1. Specimen preparation for In-Ceram Zirconia

Metallic molds were fixed on a glass slab surrounded by wax support and the refractory investment, In-Ceram Spinell (Vita Zahnfabrik), was poured on the molds. The disc specimens created in the mold were coated with the lubricant Sealer Vita In-Ceram Zirconia (Vita Zahnfabrik). Thereafter, the spaces were filled with the zirconia oxide material of the In-Ceram Zirconia system in the aqueous phase, called slip casting. Sintering was performed in an oven (Inceramat, Vita Zahnfabrik) according to the cycle recommended by the manufacturer.

After completion of the cycle and cooling, the specimens were removed from the investment by grinding the mold with diamond burs at low-speed, without water cooling. The sintered zirconia surfaces were porous structures with chalk-like consistency. For that reason, the surfaces were ground finished to 1000 grit silicone carbide abrasive until 1.2 mm thickness was achieved. A digital micrometer (Absolute system, Mitutoyo, Suzano, SP, Brazil) was used to control the thickness of each specimen. In this phase, the zirconia oxide structures have low resistance and thus should be carefully handled until glass infiltration which was performed in the aforementioned oven for sintering. Glass infiltration comprises application of a layer of mixture of glass powder of In-Ceram Zirconia and distilled water that is applied evenly with a brush. This procedure was performed on one side of the disc allowing air escape through the opposite side during infiltration process. During this step, the specimens were placed on a platinum slab.

The zirconia oxide specimens were then air particle abraded with 50-μm aluminium oxide particles under a pressure of 2 bar at a distance of approximately 2 cm in order to remove the excess glass. Glass infiltration was further performed on the opposite side in the same manner.

- 2.2. Specimen preparation for Procera AllCeram

The other material evaluated in this study was the Procera AllCeram system (Nobel Biocare/Procera Sandvik AB, Stockholm, Sweden) for which a CAD-CAM technology was employed for the fabrication of sintered aluminium oxide frameworks. The process of fabrication of this ceramic material comprises reading by a scanner connected to a computer which conducts mapping of the surface and provides the image in three dimensions. The images captured were sent via modem to Procera Sandvik AB in Stockholm, Sweden, where the materials were machined.

The aforementioned disc shaped metallic molds with 15 mm diameter and 1.4 mm thickness were used for the images scanned by the Procera Scanner (Nobel Biocare). The metallic mold was fixed in this reading device on a platform that was rotated around an axis on which a sapphire tip with 2-mm diameter performed reading by contact, registering the 360° of circumference of the metallic mold. After each rotation, the probe was automatically elevated in 200 μm by the computer and a new line was traced until the entire structure was mapped with nearly 50,000 points.

The reading points captured and observed in three-dimensional images were then transmitted to the Procera Sandvik AB for reproduction of the refractory cast with an approximate increase of 20% in the dimensions, due to the need to compensate for the sintering shrinkage of aluminium oxide that is nearly 15–20%. First, the aluminium oxide powder was packed on the cast, then the external contour was provided by a bur system before sintering at 1550–1650 °C for 1 h.

All specimens obtained were further ground finished to 2000 grit silicon carbide abrasive and polished using 2 μm aluminium oxide polishing paste, yielding to uniform structures with final dimensions of 1.2 mm in thickness and 15 mm in diameter.

- 2.3. Mechanical cycling

Twenty specimens for each system were randomly divided into two subgroups and subjected to mechanical cycling prior to biaxial flexural strength test.

Mechanical cycling of the ceramic materials was performed in a mechanical cycling machine (custom made, Paulista State University, Dental School, UNESP, Sao Jose dos Campos, Brazil) that was developed to simulate the mechanical forces generated during the chewing cycle.

The specimens were placed in a metallic base having three balls with 3.2 mm diameter, equidistant to each other, forming a plane. An upper rod with a 1.6 mm diameter tip was fixed on the plier that induced 50 N loads for 20,000 times, with a frequency of 1 cycle per second (Fig. 1). The device for testing was placed on the machine base that contained a thermostat to allow testing in aqueous medium at a constant temperature of 37 °C.

|  | Display Full Size version of this image (37K) |
| --- | --- |

Fig. 1. The schematic drawing of the rod with 1.6 mm diameter tip in relation to the plier that induced 50 N load for 20,000 times, with a frequency of 1 cycle per second.

Ten specimens per ceramic type were submitted to the flexural strength testing in a universal testing machine (Instron 4301, Instron Corp., Norwood, MA, USA) where the load was applied at a constant speed of 1 mm per minute until fracture occurred.

The formula according to the guidelines of ISO 6872 was followed for the calculation of the data obtained from the biaxial flexural strength test [25].

Data were then statistically analyzed using two-way ANOVA and Tukey's test (α = 0.05).

- 2.4. Statistical analysis

Statistical analysis was performed using SAS System for Windows, release 8.02/2001 (Cary, NC, USA). Statistical assumptions were evaluated before statistical analysis conducting a normality test. The means of each group were analyzed by two-way analysis of variance (ANOVA), with biaxial flexural test as the dependent variable and the ceramic types and mechanical cycling as the independent factors. P values less than 0.05 were considered to be statistically significant in all tests. Multiple comparisons were made by Tukey's adjustment test.

- 3. Results

The results of normality tests indicated that the residual values were normally distributed when plotted against predicted values. The uniformity and normality tests did not violate the ANOVA assumptions (Fig. 2a and b). The statistical power of the performed test at α = 0.05 was 0.346 for cycling and 0.05 for ceramics versus cycling.

|  | Display Full Size version of this image (45K) |
| --- | --- |

Fig. 2. (a) Dot plot figure demonstrating the distribution of residual values vs. the fitted values around the mean value depending on the experimental conditions. (b) Probability plot of the residuals indicating the normal distribution by plotting against the predicted values.

The results of two-way analysis of variance (ANOVA) for the experimental conditions are presented in Table 1. ANOVA showed significant influence of the ceramic type (p < 0.05). Regardless of the type of ceramic, there was no significant difference (p > 0.05) between the groups with and without cycling with means of 630 ± 43 and 647 ± 48 MPa for high alumina and 458 ± 53 and 497 ± 35 MPa for zirconia ceramic, respectively.

Table 1.

Results of two-way analysis of variance for the experimental conditions

| Source of variation | Sum of squares | Degrees of freedom | Mean square | Ratio, F | Probability, P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ceramics | 261268 | 1 | 261268 | 126.60 | 0.0000 |
| Cycling | 7669.58 | 1 | 7669.58 | 3.72 | 0.0618 |
| Ceramic × cycle | 1193.77 | 1 | 1193.77 | 0.58 | 0.4519 |
| Error | 74294.0 | 36 | 2063.72 |  |  |
| Total | 344426 | 39 |  |  |  |

Considering only the ceramics tested in this study, significant differences were observed (p < 0.05) with means of 639 and 477 MPa for high alumina and zirconia ceramic, respectively (Fig. 3).

|  | Display Full Size version of this image (26K) |
| --- | --- |

Fig. 3. The mean biaxial flexural strength values (MPa) for high alumina and zirconia ceramic with and without mechanical cycling.

High alumina ceramic specimens revealed significantly higher flexural strength values without and with mechanical cycling (647 ± 48 and 630 ± 43 MPa, respectively) than those of zirconia ceramic (458 ± 53 and 497 ± 35, respectively) (p < 0.05). The decrease in flexural strength values for both high alumina and zirconia ceramic after mechanical cycling for 20,000 times under 50 N was not statistically significant (p > 0.05).

- 4. Discussion

The mechanical strength of dental materials has been addressed in several studies. This concern lies on the fact that the oral environment may alter them physiochemically. The presence of moist and thermal changes together with repetitive mechanical efforts that are generated during the chewing cycles provides conditions for occurrence of degradation and fatigue. This is even more critical when ceramic materials are employed for restoration, especially due to their friability and low flexural strength.

Ceramics are susceptible to fatigue, and the accumulation of microstructural damages during mastication may lead to catastrophic fracture [18] and [19]. Ceramic restorations are often investigated for durability using quantitative fractography tests that presented cracks on the internal surface of the occlusal region on which the greatest stress was applied during the chewing cycle [20].

The incidence of intermittent loads on the same site may induce fatigue in ceramic materials. Fairhurst et al. [15] and Wiskott et al. [20] stated that failure because of fatigue is explained by the appearance of microscopic cracks in areas of load concentration. With the repeated incidence of loads, these cracks fuse with the preexisting fissures, thereby weaken the bulk material. Therefore, fracture is the result of cycles of forces that exceed the mechanical strength of the material.

Mechanical cycling of ceramic materials performed in this study could be considered as a good simulation of clinical situations. In some previous studies mechanical cycling was performed arbitrarily. Drummond et al. [2] employed mechanical stimuli for 1000 cycles with an initial load of 4 kg. Sobrinho et al. [21] submitted three groups of ceramics to mechanical cycling for 1–10,000 cycles, with loads of 20–300 N at a frequency of 1 Hz. Kheradmandan et al. [24] on the other hand, observed that mechanical cycling with a load of 25 N and frequency of 1.3 Hz led to fracture of the ceramic material between 40,400 and 310,000 cycles. However, Ohyama et al. [22] employed a maximum load of 4.9 N at a frequency of 20 Hz for 100,000 cycles and they observed that fracture may occur between 1000 and 100,000 cycles and there was formation of cracks already between 100 and 10,000 cycles. Therefore, since the aim of this study was evaluate the effect of mechanical cycling on ceramics without fracture of the specimens prior to flexural tests, it was decided to perform 20,000 cycles with 50 N load.

For the materials investigated (Procera AllCeram and In-Ceram Zirconia), the mechanical cycling factor yielded a reduction in the flexural strength from 489 to 442 MPa. The statistical power of the performed test at α = 0.05 was 0.346 for cycling and 0.05 for ceramics versus cycling. Myers et al. [19] and Drummond et al. [2] evaluated the flexural strength of different ceramic materials with and without cyclic loads until fracture in dry medium and in water. They concluded that the presence of water led to a reduction in the flexural strength. Based on this finding, in this study, the tests were performed in water.

In the most recent ceramic systems used for frameworks of FPDs, the ceramic compositions include different mechanisms to minimize the dissipation of forces generated during chewing. Each system is composed of particles incorporated to the matrix, thus redirecting the energy in relation to its plane, and limiting the propagation of possible cracks. The dental ceramics evaluated in this study, present different microstructure and performance than conventional feldspathic ceramics that are basically composed of glass. The failures most commonly found in the latter are related to the presence of the crystalline phase in the glassy matrix [16]. The high alumina ceramic tested (Procera AllCeram) is sintered at high temperature that comprises an extremely compact sintered aluminium oxide. Compaction of the crystals allows a high flexural strength close to 687 MPa, and absence of porosity [12]. The mean biaxial flexural strength values achieved in this study without mechanical cycling (647 MPa) were close or higher than those of the mean values achieved in the studies of Zeng et al. [8] (634.5 MPa), Wagner and Chu [12] (687 MPa), Wen et al. [13] (472 MPa) and Esquivel-Upshaw et al. [14] (323.4 MPa), all of which used the same method for establishment of the strength. In one other study, Zeng et al. [9] employed the ring-over-ring method but still found a flexural strength of 669.4 MPa for the Procera AllCeram.

The In-Ceram Zirconia system has 35% of zirconia crystals that significantly enhance the mechanical properties of this ceramic [7]. Zirconia crystals present a tetragonal design and when submitted to stress, it undergoes transformation of its phase to monoclinic crystal, yielding particles 3–5% greater. The volumetric increase results in local compression stresses between the surface crystals providing higher strength against the propagation of cracks [7]. Sorensen et al. [5] reported flexural strength of In-Ceram Zirconia with 700 MPa that is higher than observed in the present study, namely 496 MPa for the group without mechanical cycling and 457 MPa with mechanical cycling. This discrepancy could be due to the differences of methodologies employed in each research. Thus, it is very important to be careful when authors make comparisons among results from different research. In this study, the method adapted was the one recommended by International Standard Organization [25] because the test allows standardize the specimens thickness, diameter, shape and roughness.

The results achieved from both ceramics tested in this study, with or without mechanical cycling, met the requirements of ADA specifications that recommends a minimum flexural strength value of 100 MPa for this type of ceramic restorative materials. It is however still questionable whether this value of flexural strength is sufficient in clinical practice when such ceramics are employed.

Although early studies and clinical outcomes allow indication of these ceramics, clinical failures related to reinforced ceramics are still being reported. Investigations are warranted to allow their indication more safely since even if it was not statistically significant, a reduction in flexural strength was observed after accomplishment of 20,000 cycles of mechanical stimuli.

- 5. Conclusions

Based on the results of this study, the following conclusions can be drawn:

(1) Mechanical cycling for 20,000 times reduced the biaxial flexural strength of the high alumina and zirconia ceramics tested but the effect was not statistically significant.

(2) High alumina ceramic revealed significantly higher flexural strength values than those of zirconia ceramic either with or without mechanical cycling conditions.

- References

[1] R.R. Seghi and J.A. Sorensen, Relative flexural strength of six new ceramic materials, Int J Prosthodont 8 (1995), pp. 239–246. View Record in Scopus | Cited By in Scopus (84)

[2] J.L. Drummond, T.J. King, M.S. Bapna and R.D. Koperski, Mechanical property evaluation of pressable restorative ceramics, Dent Mater 16 (2000), pp. 226–233. SummaryPlus | Full Text + Links | PDF (3990 K) | View Record in Scopus | Cited By in Scopus (32)

[3] M. Kern, H. Knode and J.R. Strub, The all-porcelain, resin-bonded bridge, Quintessence Int 22 (1991), pp. 257–262. View Record in Scopus | Cited By in Scopus (34)

[4] P. Kamposiora, G. Papavasiliou, S.C. Bayne and D.A. Felton, Stress concentration in all-ceramic posterior fixed partial dentures, Quintessence Int 27 (1996), pp. 701–706. View Record in Scopus | Cited By in Scopus (25)

[5] H.F. Kappert, H. Knode and R. Schultheiss, Strength of the In-CeramSystem under mechanical loads and thermocycling in artificial saliva, Dtsch Zahnartztl Z 46 (1991), pp. 129–131. View Record in Scopus | Cited By in Scopus (21)

[6] E.A. McLaren, All-Ceramic alternatives to conventional metal–ceramic restorations, Compend Contin Educ Dent 19 (1998), pp. 307–325.

[7] E.A. McLaren and S.N. White, Glass-infiltrated zirconia/alumina-based ceramic for crowns and fixed partial dentures: clinical and laboratory guidelines, Pract Periodontics Aesthet Dent 11 (1999), pp. 985–994.

[8] K. Zeng, A. Odén and D. Rowcliffe, Flexure tests on dental ceramics, Int J Prosthodont 9 (1996), pp. 434–439. View Record in Scopus | Cited By in Scopus (49)

[9] K. Zeng, A. Odén and D. Rowcliffe, Evaluation of mechanical properties of dental ceramic core materials in combination with porcelains, Int J Prosthodont 11 (1998), pp. 183–189. View Record in Scopus | Cited By in Scopus (38)

[10] E.S. Smyd, The role of torque, torsion and bending in prosthodontic failures, J Prosthet Dent 11 (1961), pp. 95–111. Abstract

[11] B. Fissore, J.I. Nicholls and R.A. Yodelis, Load fatigue of teeth restored by a dentin bonding agent and a posterior composite resin, J Prosthet Dent 65 (1991), pp. 80–85. Abstract | View Record in Scopus | Cited By in Scopus (21)

[12] W.C. Wagner and T.M. Chu, Biaxial flexural strength and indentation fracture toughness of three new dental core ceramics, J Prosthet Dent 76 (1996), pp. 140–144. SummaryPlus | Full Text + Links | PDF (1212 K) | View Record in Scopus | Cited By in Scopus (69)

[13] M.Y. Wen, H.J. Mueller, J. Chai and W.T. Wozniak, Comparative mechanical property characterization of 3 all-ceramic core materials, Int J Prosthodont 12 (1999), pp. 534–541.

[14] J.F. Esquivel-Upshaw, J. Chai, S. Sansano and D. Shonberg, Resistance to staining, flexural strength, and chemical solubility of core porcelain for all-ceramic crowns, Int J Prosthodont 14 (2001), pp. 284–288. View Record in Scopus | Cited By in Scopus (8)

[15] S.S. Scherrer, W.G. De Rijk and U.C. Besel, Fracture resistance of human enamel and three all-ceramic crown systems on extracted teeth, Int J Prosthodont 9 (1996), pp. 580–585. View Record in Scopus | Cited By in Scopus (12)

[16] R. Morena, G.M. Beaudreau, P.E. Lockwood, A.L. Evans and C.W. Fairhurst, Fatigue of dental ceramics in a simulated oral environment, J Dent Res 65 (1986), pp. 993–997. View Record in Scopus | Cited By in Scopus (43)

[17] C.W. Fairhurst, P.E. Lockwood, R.D. Ringle and S.W. Twiggs, Dynamic fatigue of feldspathic porcelain, Dent Mater 9 (1993), pp. 269–273. Abstract | View Record in Scopus | Cited By in Scopus (20)

[18] S.N. White, Mechanical fatigue of a feldspathic dental porcelain, Dent Mater 9 (1993), pp. 260–264. Abstract | View Record in Scopus | Cited By in Scopus (13)

[19] M.L. Myers, J.W. Ergle, C.W. Fairhurst and R.D. Ringle, Fatigue characteristics of a high strength porcelain, Int J Prosthodont 7 (1994), pp. 253–257. View Record in Scopus | Cited By in Scopus (15)

[20] H.W. Wiskott, J.I. Nicholls and U.C. Belser, Stress fatigue: basic principles and prosthodontic implications, Int J Prosthodont 8 (1995), pp. 105–116. View Record in Scopus | Cited By in Scopus (55)

[21] L.C. Sobrinho, M.J. Cattell, R.H. Glover and J.C. Knowles, Investigation of the dry and wet fatigue properties of three all-ceramic crown systems, Int J Prosthodont 11 (1998), pp. 255–262. View Record in Scopus | Cited By in Scopus (21)

[22] T. Ohyama, M. Yoshinari and Y. Oda, Effects of cyclic loading on the strength of all-ceramic materials, Int J Prosthodont 12 (1999), pp. 28–37. View Record in Scopus | Cited By in Scopus (17)

[23] S.O. Koutayas, M. Kern, F. Ferraresco and J.R. Stub, Influence of design and mode of loading on the fracture strength of all-ceramic resin-bonded fixed partial dentures: an in vitro study in a dual-axis chewing simulator, J Prosthet Dent 83 (2000), pp. 540–547. SummaryPlus | Full Text + Links | PDF (265 K) | View Record in Scopus | Cited By in Scopus (15)

[24] S. Kheradmandan, S.O. Koutayas, M. Bernhard and J.R. Strub, Fracture strength of four different types of anterior 3 unit bridges after thermo-mechanical fatigue in the dual-axis chewing simulator, J Oral Rehabil 28 (2001), pp. 361–369. Full Text via CrossRef | View Record in Scopus | Cited By in Scopus (9)

[25] International Organization For Standardization, Dental ceramic: amendment 1, ISO 6872. Geneva: ISO, 1998.

Corresponding author at: University Medical Center Groningen, University of Groningen, Department of Dentistry and Dental Hygiene, Clinical Dental Biomaterials, Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV, Groningen, The Netherlands. Tel.: +31 50 363 8528; fax: +31 50 363 2696.

| Dental Materials Volume 22, Issue 11, November 2006, Pages 1029-1034 | Result list ¦ previous < 1 of 19 > next |
| --- | --- |

Efeito da ciclagem mecânica sobre a resistência dos flexurais das cerâmicas densamente sinterizadas.

Koiti Marco Itinochea, Mutlu Özcanb,, Marco Antonio Bottinoa e Denise Oyafusoa 
ASão Paulo State University, Departamento de Materiais Dentários e Prostodontia, São José dos Campos, Brasil 
BUniversity Medical Center Groningen, da Universidade de Groningen, Departamento de Odontologia e Higiene Dental, Clínica Dental Biomaterials, Groningen, Holanda 
Recebido 14 de Junho de 2005; Revista 23 de Outubro de 2005; Aceite 3 de Novembro de 2005. Disponível em linha 24 de Abril de 2006.

Abstract 
Objectivos 
O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito mecânico de cliclismo e as forças flexurais biaxiais sobre dois sistemas de cerâmica densamente sinterizadas.

Métodos 
Foram feitas coroas (diâmetro: 15 mm e espessura: 1,2 milímetros)  de zircónia (In - Ceram Zirconia) e alumina (Procera AllCeram) de acordo com as instruções dos fabricantes. As amostras (N = 40, N = 10/per grupo) foram submetidas a forças flexurais com ou sem a mecânica de ciclismo (20.000 ciclos em 50 N carga, imersão em água destilada a 37°C). Os dados foram analisados estatisticamente usando dois sentidos ANOVA e Teste de Tukey (bis = 0,05).

Resultados 
As coroas com cerâmica de Alumina densamente sinterizada apresentaram valores de força flexural muito superior as coroas de zircônia. Os valores da força sem e com a mecânica de ciclismo foram 647 ± 48 e 630 ± 43 MPa, respectivamente. Enquanto que os das coroas de zircónia foram 497 ± 35 e 458 ± 53 MPa, respectivamente (p <0,05 ).

Conclusão

A cerâmica de Alumina densamente sinterizada apresentou valores de força flexural significativamente mais elevados do que a cerâmica de zircónia densamente sinterizada, com ou sem condições mecânicas de ciclismo.

Palavras - chave: Alumina; Cerâmica; Flexurais Strength; In - Ceram; Mechanical bicicleta; Procera; Zirconia 

Artigo Outline 
1. Introdução 
2. Materiais e métodos 
2,1. Specimen preparação para a In - Ceram Zirconia 
2,2. Specimen preparação para Procera AllCeram 
2,3. Mechanical ciclismo 
2,4. A análise estatística 
3. Resultados 
4. Discussão 
5. Conclusões 
Referências 

1. Introdução 
Dental reparadora aparelhos devem atender aos requisitos de resistência mecânica, longevidade e estética na fase oral do ambiente. Historicamente, todas as restaurações de cerâmica fabricados com convencional feldspathic cerâmica, tinham menor longevidade, em comparação com porcelana - fundiram - a - metálicos fixos parcial dentadura (FPD), devido à sua baixa resistência. Numa tentativa de ultrapassar este problema, cerâmica tecnologia introduzida infiltradas ou densamente sinterizada cerâmica materiais que permitem uma maior longevidade dessas restaurações. Os estudos in vitro revelaram que densamente sinterizada cerâmica têm a capacidade de resistir contra a compressão e cisalhamento forças [1] e [2]. A grande vantagem destes cerâmica é a eliminação dos quadros metálicos resultando no aparecimento dos dentes naturais tecidos. 
Um tal sistema utiliza óxido de alumínio quadro que pode ser reforçado por um fermento técnica envolvendo vidro infiltração e fazendo o possível para fabricar três - unidade FPDs para anterior e posteriores restaurações flexurais com alta resistência e excelente adaptação marginais comparáveis aos seus homólogos metálicos [1], [3] e [4]. A cerâmica quadro deste sistema é extremamente poroso e inicialmente composto por óxido de alumínio, que depois é infiltrada com vidro fundidos por capilaridade ação, que também permite a seleção da cor da subestrutura. O alto teor de alumina partículas com dimensões de 0.5-3.5 µ m, combinado com o baixo sinterization encolhimento, melhorar as propriedades mecânicas do material [5]. No que se refere à indicação de três - unidade FPDs no póstero região, o In - Ceram Zirconia sistema foi desenvolvido para suportar maiores cargas devido ao óxido de alumínio e zircónia na sua composição. Zirconia tem tetragonal cristais que permitem aplicação externa de energia mecânica sobre o material. A energia é, então, transformada na monoclinic forma de zircónia, evitando assim a propagação de microcracks na cerâmica e proporcionando boa vedação do material [6] e [7]. 
Outros densamente sinterizada cerâmica sistemas que também são projetados sem metálicos quadro são freqüentemente usados em combinação com tecnologia CAD - CAM (Computer Assisted Design - Computer Assisted Machining / Manufacturing), fornecendo um quadro feito de sinterizados, densamente compactada 99,5% puro óxido de alumínio . Sinterizada puro óxido de alumínio é caracterizada como um bioceramic apresentando biaxial flexurais fortes perto de 687 MPa, resultando em propriedades mecânicas relevantes para aplicação em uma só unidade restaurações ou FPDs no anterior e póstero regiões [8] e [9]. Os novos sistemas de cerâmica sem subestrutura metálica fornecer um relevante potencial como a consecução de elevados resultados estéticos, uma vez que permitem a transmissão de luz semelhante ao esmalte ea dentina, com propriedades mecânicas satisfatórias, em comparação com metais subestrutura [4]. No entanto, alguns fatores como a alta forças e repetitivos salienta durante a roer ciclo pode levar à fadiga do material e eventualmente fraturas quando são expostos a fase oral do ambiente [10]. Fadiga testes [10] e [11] são muito importantes, a fim de avaliar o desempenho mecânico de materiais cerâmicos e para fornecer mais informação do que estudos abordando uma constante taxa de carregamento [12], [13], [14] e [15]. 
As forças aplicadas sobre os materiais na cavidade oral desenvolver cíclico cargas que podem ser simuladas por processos mecânicos ciclismo que tende a ser perto do condições fisiológicas geradas pelo roer ciclo [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23] e [24]. Portanto, o objetivo deste estudo foi verificar o efeito mecânico de bicicleta para a indução de fadiga e, em seguida, para quantificar o biaxial flexurais dosagens de zircónia e alumina reforçada quadro materiais cerâmicos. 
2. Materiais e métodos 
Dois cerâmicos indicados para fabricação de FPD quadros, a saber, o sistema In - Ceram Zirconia (Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, Alemanha) e do Procera AllCeram sistema (Nobel Biocare AB, Göteborg, Suécia), foram utilizados para os experimentos. 
Ten disco moldado moldes metálicos com 15 milímetros de diâmetro interno e 1,4 milímetros de espessura, trabalhadas a partir de uma haste de alumínio foram utilizados para a fabricação de cerâmica espécimes. 
2,1. Specimen preparação para a In - Ceram Zirconia 
Moldes metálicos foram fixadas em um copo rectangulares rodeadas por cera e apoiar o investimento refratário, In - Ceram Spinell (Vita Zahnfabrik), foi derramada sobre os moldes. O disco espécimes criados no molde foram revestidas com o lubrificante Sealer Vita In - Ceram Zirconia (Vita Zahnfabrik). A partir daí, os espaços foram preenchidos com o óxido de zircónia material do In - Ceram Zirconia sistema na fase aquosa, chamada cueca vazamento. Sinterização foi realizada em um forno (Inceramat, Vita Zahnfabrik), de acordo com o ciclo recomendada pelo fabricante. 
Após a conclusão do ciclo e do frio, os espécimes foram removidos do investimento por trituração do molde com diamante burs em baixas velocidades, sem água arrefecimento. O sinterizada zircónia superfícies porosas foram estruturas com giz - como coerência. Por esse motivo, as superfícies foram terreno acabado de 1000 Cascalho Silicone carboneto abrasivo até 1,2 milímetros de espessura foi alcançado. Um digitais micrómetros (Absolute sistema, Mitutoyo, Suzano, SP, Brasil), foi usada para controlar a espessura de cada espécime. Nesta fase, o óxido de zircónia estruturas têm baixa resistência e, portanto, devem ser manuseados com cuidado até vidro infiltração, que foi realizada no mencionado forno de sinterização. Glass infiltração inclui aplicação de uma camada de mistura de pó de vidro In - Ceram Zirconia e água destilada que é aplicada uniformemente com uma escova. Este procedimento foi realizado numa das faces do disco permitindo ar escapar através do lado oposto durante infiltração processo. Durante esta etapa, os espécimes foram colocados sobre uma platina rectangulares. 
A zircónia óxido espécimes foram então ar partículas desgaste com 50 - µ m partículas de óxido de alumínio sob uma pressão de 2 bar, a uma distância de aproximadamente 2 cm de forma a remover o excesso de vidro. Glass infiltração foi ainda realizada no lado oposto da mesma maneira. 
2,2. Specimen preparação para Procera AllCeram 
Os outros materiais avaliados neste estudo foi o Procera AllCeram sistema (Nobel Biocare / Procera Sandvik AB, de Estocolmo, Suécia), para que um CAD - CAM tecnologia foi utilizada para a fabricação de óxido de alumínio sinterizado quadros. O processo de fabricação deste caco compreende leitura por um scanner conectado a um computador que realiza mapeamento da superfície e fornece a imagem em três dimensões. As imagens capturadas foram enviados via modem para Procera Sandvik AB, em Estocolmo, na Suécia, onde os materiais foram trabalhadas. 
O mencionado disco moldado moldes metálicos com 15 mm de diâmetro e 1,4 milímetros de espessura foram utilizados para as imagens digitalizadas pela Scanner Procera (Nobel Biocare). O molde metálico foi corrigido na leitura deste dispositivo em uma plataforma que foi girado em torno de um eixo em que uma safira ponta com 2 - mm de diâmetro realizados leitura através do contacto, registando a 360 ° da circunferência do molde metálico. Após cada rotação, a sonda foi automaticamente elevação em 200 µ m pelo computador e uma nova linha foi rastreada até que toda a estrutura foi mapeado com quase 50.000 pontos. 
A leitura pontos capturado e observado em imagens tridimensionais, em seguida, foram transmitidas ao Procera Sandvik AB para a reprodução do refratário expressos com um aumento aproximado de 20% nas dimensões, devido à necessidade de compensar a retração sinterização de óxido de alumínio que É quase 15-20%. Primeiro, o óxido de alumínio em pó foi embalado no elenco, então, o contorno externo foi fornecido por um bur sistema antes de sinterização em 1550-1650 ° C por 1 hora 
Todos os espécimes foram obtidos mais terreno acabado de 2000 Cascalho carboneto de silício abrasivo e polidos utilizando 2 µ m óxido de alumínio polimento colar, cedendo à uniforme estruturas com dimensões finais de 1,2 mm de espessura e 15 mm de diâmetro. 
2,3. Mechanical ciclismo 
Vinte espécimes para cada sistema foram aleatoriamente divididos em dois subgrupos e submetidos a mecânica bicicleta antes de biaxial flexurais força ensaio. 
Mechanical ciclismo do cerâmicos foi realizado em um mecânico ciclismo máquina (personalizado feito, Universidade Estadual Paulista, Dental School, UNESP, São José dos Campos, Brasil), que foi desenvolvido para simular a mecânica forças geradas durante o ciclo roer. 
Os espécimes foram colocados numa Base metálica com três bolas com 3,2 mm de diâmetro, equidistante entre si, formando um avião. An superior vareta com um 1,6 mm de diâmetro ponta foi fixada no plier que induziu 50 N cargas de 20.000 vezes, com uma frequência de 1 ciclo por segundo (Fig. 1). O dispositivo para o teste foi colocado na máquina base que continha um termostato para permitir testes no meio aquoso a uma temperatura constante de 37 ° C. 
  
Display Full Size versão desta imagem (37K) 

Fig. 1. O desenho esquemático da vareta com 1,6 mm de diâmetro ponta em relação à plier que induziu 50 N carga de 20.000 vezes, com uma frequência de 1 ciclo por segundo. 
Ten espécimes por cerâmica tipo foram submetidos ao teste de uma força flexurais universais testes máquina (Instron 4301, Instron Corp, Norwood, MA, E.U.A.), onde a carga foi aplicada a uma velocidade constante de 1 mm por minuto até fratura ocorreu. 
A fórmula, de acordo com as orientações da norma ISO 6872 foi seguido para o cálculo dos dados obtidos a partir da biaxial flexurais força teste [25]. 
Os dados foram analisados estatisticamente, em seguida, usando dois sentidos ANOVA e Tukey do teste (bis = 0,05). 
2,4. A análise estatística 
A análise estatística foi realizada utilizando SAS System para Windows, versão 8.02/2001 (Cary, NC, E.U.A.). Statistical pressupostos foram avaliados antes da análise estatística conduzir um teste normalidade. O meio de cada grupo foram analisados por duas vias análise de variância (ANOVA), com biaxial flexurais teste como a variável dependente e os tipos de cerâmica e mecânica ciclismo como a factores independentes. P valores inferiores a 0,05 foram considerados como estatisticamente significativa em todos os testes. Comparações múltiplas foram feitas por Tukey's ajustamento teste. 
3. Resultados 
Os resultados dos testes indicaram que a normalidade residuais valores eram distribuídos normalmente quando conspiraram contra os valores previstos. A uniformidade ea normalidade testes não violam as hipóteses ANOVA (Fig. 2a e b). A estatística potência do teste realizado a α = 0,05 foi 0,346 para ciclismo e 0,05 para cerâmicas contra ciclismo. 
  
Display Full Size versão desta imagem (45K) 

Fig. 2. (Um) Dot enredo figura demonstrando a distribuição dos valores residuais versus os valores montado em torno do valor médio, dependendo do condições experimentais. (B) Probabilidade parcela dos resíduos, que indica a distribuição normal por traçar contra os valores previstos. 
Os resultados dos dois sentidos análise de variância (ANOVA) para as condições experimentais são apresentados na Tabela 1. ANOVA mostrou uma influência significativa do tipo cerâmico (p <0,05). Independentemente do tipo de cerâmica, não houve diferença significativa (p> 0,05) entre os grupos com e sem bicicleta com meio de 630 ± 43 e 647 ± 48 MPa de alta alumina e 458 ± 53 e 497 ± 35 MPa para Zircónia cerâmica, respectivamente. 
Tabela 1. 
Resultados de dois sentidos para a análise de variância condições experimentais 
Fonte de variação 
________________________________________ Soma de praças 
________________________________________ Graus de liberdade 
________________________________________ Mean quadrado 
________________________________________ Ratio, F 
________________________________________ Probability, P 
________________________________________ 
Cerâmica 261268 1 261268 126,60 0,0000 
Ciclismo 7669,58 1 7669,58 3,72 0,0618 
Ceramic × ciclo 1193,77 1 1193,77 0,58 0,4519 
Erro 74294,0 36 2063,72 
Total 344426 39 
Considerando apenas as cerâmicas testadas neste estudo, foram observadas diferenças significativas (p <0,05), com meios de 639 e 477 MPa de alta alumina e zircónia cerâmica, respectivamente (Fig. 3). 
  
Display Full Size versão desta imagem (26K) 

Fig. 3. A média biaxial flexurais força valores (MPa) de alta alumina e zircónia cerâmica com e sem ciclagem mecânica. 
Alta Alumina cerâmica espécimes revelou significativamente superior flexurais valores sem força e com mecânica ciclismo (647 ± 48 e 630 ± 43 MPa, respectivamente) do que os de zircónia cerâmica (458 ± 53 e 497 ± 35, respectivamente) (p <0,05) . A diminuição da força flexurais para ambos os valores elevados alumina e zircónia cerâmica após mecânica bicicleta para 20.000 vezes em 50 N, não foi estatisticamente significativa (p> 0,05). 
4. Discussão 
A resistência mecânica dos materiais dentários foi abordado em vários estudos. Esta preocupação reside no fato de que a fase oral do ambiente podem alterar - lhes physiochemically. A presença de umidade e variações térmicas, juntamente com os esforços repetitivos mecânicas que são geradas durante os ciclos roer proporciona condições para ocorrência de degradação e fadiga. Isto é ainda mais crítica quando cerâmicos são empregadas para restauração, em especial devido ao seu friability e flexurais baixa dosagem. 
Cerâmica são suscetíveis à fadiga, bem como a acumulação de microstructural danos durante a mastigação pode levar a fratura catastrófica [18] e [19]. Ceramic restaurações são frequentemente investigadas para durabilidade usando quantitativos fractography testes que apresentou rachaduras na superfície interna do oclusal região em que a maior tensão foi aplicada durante o ciclo roer [20]. 
A incidência de cargas intermitentes no mesmo local podem induzir fadiga em materiais cerâmicos. Fairhurst e Al. [15] e Wiskott e Al. [20] afirmou que a falha de fadiga, porque é explicado pelo aparecimento de rachaduras microscópicas em áreas de concentração de carga. Com a incidência de cargas repetidas, estas fissuras se fundem com as fissuras preexistentes, o que enfraqueceria a granel materiais. Portanto, fratura é o resultado de ciclos de forças que exceder a resistência mecânica do material. 
Mechanical ciclismo de materiais cerâmicos realizados neste estudo poderia ser considerado como uma boa simulação de situações clínicas. Em alguns estudos anteriores mecânica ciclismo foi realizado arbitrariamente. Drummond e Al. [2] empregada mecânica estímulos para 1000 ciclos, com uma carga inicial de 4 quilos. Sobrinho e Al. [21] apresentaram três grupos de cerâmica para mecânicos bicicleta para 1-10,000 ciclos, com cargas de 20-300 N com uma frequência de 1 Hz. Kheradmandan e Al. [24] Por outro lado, observou que a mecânica ciclismo com uma carga de 25 N e frequência de 1,3 Hz levaram à fratura do caco entre 40.400 e 310.000 ciclos. No entanto, Ohyama e Al. [22] empregou uma carga máxima de 4,9 N com uma frequência de 20 Hz para 100.000 ciclos e eles observaram que fratura pode ocorrer entre 1000 e 100000 ciclos e houve formação de fissuras já entre 100 e 10.000 Ciclos. Portanto, uma vez que o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito mecânico de bicicleta em cerâmica sem fratura dos espécimes antes de flexurais testes, decidiu - se realizar 20.000 ciclos com 50 N carga. 
Para as matérias estudadas (Procera AllCeram e In - Ceram Zirconia), o mecânico ciclismo fator produziu uma redução no flexurais força de 489 a 442 MPa. A estatística potência do teste realizado a α = 0,05 foi 0,346 para ciclismo e 0,05 para cerâmicas contra ciclismo. Myers e Al. [19] e Drummond e Al. [2] flexurais avaliada a resistência dos diferentes materiais cerâmicos com e sem cíclico cargas até fratura no meio seco e na água. Eles concluíram que a presença de água levou a uma redução na força flexurais. Com base nesta constatação, no presente estudo, os testes foram realizados na água. 
Nas mais recentes cerâmica sistemas utilizados para quadros de FPDs, a cerâmica incluir composições diferentes mecanismos para minimizar a dissipação das forças geradas durante roer. Cada sistema é composto por partículas incorporado à matriz, o redirecionamento da energia em relação ao seu plano, e limitar a propagação de possíveis fissuras. O dentista cerâmica avaliados neste estudo, apresentam diferentes microestrutura eo desempenho do que convencionais feldspathic cerâmicas que são compostas basicamente de vidro. As falhas mais comumente encontrados nas últimas estão relacionados com a presença da fase cristalina na glassy matriz [16]. A alta de alumina cerâmica testada (Procera AllCeram) é sinterizada a alta temperatura que compreende um extremamente compacto sinterizada óxido de alumínio. Compactação dos cristais permite um elevado flexurais força perto de 687 MPa, e ausência de porosidade [12]. A média biaxial flexurais força valores obtidos no presente estudo sem mecânicos ciclismo (647 MPa) foram próximos ou superiores aos dos valores médios alcançados nos estudos de Zeng e Al. [8] (634,5 MPa), Wagner e Chu [12] (687 MPa), e Al Wen. [13] (472 MPa) e Esquivel - Upshaw e Al. [14] (323,4 MPa), os quais utilizaram o mesmo método para o estabelecimento da força. Num outro estudo, Zeng e Al. [9] empregado o anel - sobre - anel método, mas ainda encontrado um flexurais força de 669,4 MPa para o Procera AllCeram. 
The In - Ceram Zirconia sistema tem 35% de zircónia cristais que melhorar significativamente as propriedades mecânicas do presente cerâmica [7]. Zirconia cristais apresentar um tetragonal design e quando submetido ao estresse, que sofre uma transformação da sua fase de monoclinic cristal, produzindo partículas 3-5% maior. O aumento volumétrico resultados em locais compressão salienta entre a superfície cristais proporcionando maior resistência contra a propagação de trincas [7]. Sorensen e Al. [5] relatou flexurais força da In - Ceram Zirconia com 700 MPa que é superior ao observado no presente estudo, ou seja, 496 MPa para o grupo sem mecânicos ciclismo e 457 MPa com mecânica ciclismo. Essa discrepância pode ser devido a diferenças de metodologias empregadas em cada investigação. Assim, é muito importante que se deve ter cuidado ao autores fazem comparações entre os resultados de diferentes pesquisas. Neste estudo, o método foi adaptado a uma recomendado pela International Standard Organization [25], pois o teste permite padronizar os espécimes espessura, diâmetro, forma e rugosidade. 
Os resultados obtidos a partir de ambas as cerâmicas testadas neste estudo, com ou sem mecânicos ciclismo, reuniu - se com os requisitos da ADA especificações que recomenda um mínimo flexurais força valor de 100 MPa para este tipo de materiais cerâmicos reparadora. No entanto, é ainda duvidoso que este valor é de flexurais força suficiente na prática clínica, quando tais cerâmicas são empregadas. 
Embora precoce estudos clínicos e resultados permitem indicação destas cerâmicas, fracassos clínicos relacionados com o reforço cerâmica ainda estão sendo relatados. Investigações se justifica para permitir a sua indicação mais segura uma vez que mesmo que ela não foi estatisticamente significativa, a redução da força flexurais foi observado após a realização de 20.000 ciclos de estímulos mecânicos. 
5. Conclusões 
Com base nos resultados deste estudo, as seguintes conclusões podem ser tiradas: 
(1) Mechanical ciclismo de 20.000 vezes reduzido a biaxial flexurais força da alta alumina e zircónia cerâmicas testadas, mas o efeito não foi estatisticamente significativa. 
(2) High Alumina cerâmica revelou significativamente mais elevados do que os valores flexurais força de zircónia cerâmicos com ou sem condições mecânicas ciclismo. 

Referências 
[1] R. R. Seghi e J.A. Sorensen, Relative flexurais força de seis novos materiais cerâmicos, Int J Prosthodont 8 (1995), págs. 239-246. View Record no Scopus | Citado por em Scopus (84) 
[2] J. L. Drummond, T.J. King, M.S. Bapna e R. D. Koperski, Mechanical propriedade avaliação de pressable reparadora cerâmica, Dent Mater 16 (2000), págs. 226-233. SummaryPlus | Full Text + Links | PDF (3990 K) | View Record no Scopus | Citado por em Scopus (32) 
[3] M. Kern, H. Knode e J. R. Strub, A todos - porcelana, resina - ligada ponte, Quintessence Int 22 (1991), págs. 257-262. View Record no Scopus | Citado por em Scopus (34) 
[4] P. Kamposiora, G. Papavasiliou, S. C. Bayne e D.A. Felton, Stress concentração em todos póstero - cerâmico fixo parcial dentadura, Quintessence Int 27 (1996), págs. 701-706. View Record no Scopus | Citado por em Scopus (25) 
[5] H. F. Kappert, H. Knode e R. Schultheiss, Strength da In - CeramSystem sob cargas mecânicas e thermocycling na saliva artificiais, Dtsch Zahnartztl Z 46 (1991), págs. 129-131. View Record no Scopus | Citado por em Scopus (21) 
[6] E.A. McLaren, All - Ceramic alternativas ao convencional restaurações metálicas - cerâmica, Compend Contin Educ Dent 19 (1998), págs. 307-325. 
[7] E.A. McLaren e S.N. White, Vidro - infiltradas zircónia / Alumina - com base cerâmica para coroas e fixa parcial dentadura: clínico e laboratorial orientações, Pract Periodontia Aesthet Dent 11 (1999), págs. 985-994. 
[8] K. Zeng, A. Odén e D. Rowcliffe, Flexure ensaios sobre dentista cerâmica, Int J Prosthodont 9 (1996), págs. 434-439. View Record no Scopus | Citado por em Scopus (49) 
[9] K. Zeng, A. Odén e D. Rowcliffe, Avaliação das propriedades mecânicas dos materiais dentários cerâmica núcleo em combinação com porcelains, Int J Prosthodont 11 (1998), págs. 183-189. View Record no Scopus | Citado por em Scopus (38) 
[10] E.S. Smyd, O papel do binário, torsão e flexão na prosthodontic fracassos, J Prosthet Dent 11 (1961), págs. 95-111. Abstract 
[11] B. Fissore, J.I. Nicholls e R.A. Yodelis, Load fadiga dos dentes restaurados por uma dentina vinculação agente e um póstero compósitos resina, J Prosthet Dent 65 (1991), págs. 80-85. Abstract | View Record no Scopus | Citado por em Scopus (21) 
[12] W.C. Wagner e T.M. Chu, Biaxial flexurais força e recorte fratura dureza de três novos dentária núcleo cerâmica, J Prosthet Dent 76 (1996), págs. 140-144. SummaryPlus | Full Text + Links | PDF (1212 K) | View Record no Scopus | Citado por em Scopus (69) 
[13] M.Y. Wen, J. H. Mueller, J. Chai e W. T. Wozniak, Comparative mecânica propriedade caracterização de 3 todo - núcleo materiais cerâmicos, Int J Prosthodont 12 (1999), págs. 534-541. 
[14] J. F. Esquivel - Upshaw, J. Chai, S. Sansano e D. Shonberg, Resistência à coloração, flexurais força, química e solubilidade do núcleo porcelana para todos - cerâmicos coroas, Int J Prosthodont 14 (2001), Págs. 284-288. View Record no Scopus | Citado por em Scopus (8) 
[15] S. S. Scherrer, W. G. De Rijk e U.C. Besel, Fracture resistência do esmalte humano e três todo - cerâmicos coroa sistemas de dentes extraídos, Int J Prosthodont 9 (1996), págs. 580-585. View Record no Scopus | Citado por em Scopus (12) 
[16] R. Morena, G.M. Beaudreau, P.E. Lockwood, A. L. Evans e C. W. Fairhurst, Fadiga de cerâmica dentária em um ambiente simulado orais, J Dent Res 65 (1986), págs. 993-997. View Record no Scopus | Citado por em Scopus (43) 
[17] C. W. Fairhurst, P.E. Lockwood, R. D. Ringle e S.W. Twiggs, Dynamic fadiga de feldspathic porcelana, Dent Mater 9 (1993), págs. 269-273. Abstract | View Record no Scopus | Citado por em Scopus (20) 
[18] S.N. White, fadiga mecânica de um feldspathic dentária porcelana, Dent Mater 9 (1993), págs. 260-264. Abstract | View Record no Scopus | Citado por em Scopus (13) 
[19] M.L. Myers, J.W. Ergle, C. W. Fairhurst e R. D. Ringle, Fadiga características de um elevado força porcelana, Int J Prosthodont 7 (1994), págs. 253-257. View Record no Scopus | Citado por em Scopus (15) 
[20] H.W. Wiskott, J.I. Nicholls e U.C. Belser, fadiga Stress: princípios básicos e prosthodontic implicações, Int J Prosthodont 8 (1995), págs. 105-116. View Record no Scopus | Citado por em Scopus (55) 
[21] L.C. Sobrinho, M. J. Cattell, R. H. Glover e J. C. Knowles, Investigation do seco e molhado fadiga propriedades de três todo - cerâmicos coroa sistemas, Int J Prosthodont 11 (1998), págs. 255-262. View Record no Scopus | Citado por em Scopus (21) 
[22] T. Ohyama, M. Yoshinari e Y. Oda, Efeitos da carga cíclica sobre a força de todos - cerâmicos, Int J Prosthodont 12 (1999), págs. 28-37. View Record no Scopus | Citado por em Scopus (17) 
[23] S.O. Koutayas, M. Kern, F. Ferraresco e J. R. Stub, Influência do design e modo de carregamento sobre a fratura força de todos - cerâmicos resina - ligada fixo parcial dentadura: um estudo in vitro em um duplo - eixo roer simulador, J Prosthet Dent 83 (2000), págs. 540-547. SummaryPlus | Full Text + Links | PDF (265 K) | View Record no Scopus | Citado por em Scopus (15) 
[24] S. Kheradmandan, S.O. Koutayas, Bernhard M. e J. R. Strub, Fracture força de quatro tipos diferentes de ântero 3 unidade pontes após térmo - fadiga mecânica no eixo duplo - mascar simulador, J Oral Rehabil 28 (2001), págs. 361-369. Full Text através CrossRef | View Record no Scopus | Citado por em Scopus (9) 
[25] International Organization For Standardization, Dental cerâmica: alteração 1, ISO 6872. Geneva: ISO, 1998. 


  Correspondente ao autor: University Medical Center Groningen, da Universidade de Groningen, Departamento de Odontologia e Higiene Dental, Clínica Dental Biomaterials, Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV, Groningen, Holanda. Tel. : +31 50363 8528; Fax: +31 50363 2696. 



Dental Materials 
Volume 22, Issue 11, de Novembro de 2006, Pages 1029-1034 Result lista | anterior <1 de 19> próxima